## DM hủy thầu kèm QĐ
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN ĐẤU THẦU TẬP TRUNG KHÔNG LỰA CHỌN ĐƯỢC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU
(đính kèm Công văn số /SYT-NVD ngày /5/2023 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Mã hàng hóa 2023 -2024 | Tên vật tư y tế mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật mời thầu | Đơn vị tính | Ghi chú
1 | G19 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và cửa bơm thuốc, có vạch cản quang trong cannuyn, catheter làm bằng chất liệu Fluorinated ethylene propylene. Đầu kim 3 mặt vát. Kim có bao chụp đầu kim sau khi sử dụng. Kích cỡ: 18G ; 20G; 22G Đóng gói vô trùng | Cái
2 | G28 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ không tiêu liền kim tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài ≥75cm. Kim tam giác 3/8, dài 16mm, kim làm từ thép không gỉ được phủ silicon. Đóng gói vô trùng | Sợi
3 | G30 | Chỉ Nylon đơn sợi số 10/0 | Chỉ không tiêu liền kim tổng hợp đơn sợi Polyamid 6, số 10/0 dài ≥30cm, 2 kim hình thang dài 6,4mm, kim 3/8, kim làm từ thép không gỉ được phủ silicon. Đóng gói vô trùng | Sợi
4 | G31 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp số 2/0 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp liền kim Polyglycolic acid số 2/0, được bao bọc bởi lớp canxi stearat, este sacaroza-axit béo và polycaprolacton dài ≥90cm; Kim tam giác 1/2 dài 37mm. Sức căng còn 50% sau 7 ngày, tiêu hoàn toàn trong vòng 42 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
5 | G32 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp số 4/0 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp liền kim đa sợi bện cấu tạo Polyglactin 910 số 4/0 dài ≥70 cm, vỏ bọc sợi chỉ polyglactin + calcium stearate. Kim bằng thép không gỉ, được phủ silicon, kim tròn 1/2, dài 17 mm. Tan hoàn toàn 56 - 70 ngày. Duy trì 75% độ bền kéo ban đầu sau 14 ngày; 50% sau 21 ngày; 25% sau 28 ngày; 0% sau gần 35 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
6 | G33 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1/0 | Chỉ tiêu tổng hợp liền kim đa sợi Polyglycolic acid số 1 dài ≥90 cm, vỏ bọc sợi chỉ Polyglyconate. Kim bằng thép không gỉ, được phủ silicon, kim tròn 1/2, dài 40 mm. Tan hoàn toàn 60 - 90 ngày. Duy trì độ bền kéo: 60 - 70% độ bền kéo ban đầu sau 14 ngày; 50% sau 18 ngày; 24 - 42% sau 21 ngày; 0% sau 28 - 35 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
7 | G34 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp liền kim Polyglycolic acid sợi bện số 1, được bao bọc bởi lớp canxi stearat, este sacaroza-axit béo và polycaprolacton. Kích thước: dài ≥90cm, Kim tròn dài 40mm, kim 1/2. Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong khoảng 90 đến 105 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
8 | G35 | Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp liền kim Polyglycolic acid sợi bện số 2/0, được bao bọc bởi lớp canxi stearat, este sacaroza-axit béo và polycaprolacton. Kích thước: dài ≥70cm, Kim tròn dài 26mm, kim 1/2. Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong khoảng 90 đến 105 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
9 | G36 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp liền kim Polyglycolic acid sợi bện số 3/0, được bao bọc bởi lớp canxi stearat, este sacaroza-axit béo và polycaprolacton. Kích thước: dài ≥70cm, Kim tròn dài 26mm, kim 1/2. Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong khoảng 90 đến 105 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
10 | G37 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp liền kim Polyglycolic acid sợi bện số 4/0, được bao bọc bởi lớp canxi stearate, este sacaroza-axit béo và polycaprolacton. Kích thước: dài ≥70cm, Kim tròn dài 22mm, kim 1/2. Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong khoảng 90 đến 105 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
11 | G39 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện sô 1 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện liền kim thành phần Polyglycolic acid cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 1, dài ≥90cm, kim tròn, dài 40mm, kim 1/2. Đóng gói vô trùng | Sợi
12 | G46 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, một mảnh chất liệu Acrylic kỵ nước bao gồm một thấu kính hai mặt lồi có càng. Càng có hình chữ L biến đổi, góc càng 0°, chỉ số khúc xạ trong khoảng 1,5 -1,6. Optic thiết kế cạnh vuông, đường kính optic trong khoảng 6,0 mm (± 5%), đường kính tổng trong khoảng 13mm (± 5%). Dải công suất: từ +6D đến +40D, | Cái
13 | G47 | Thủy tinh thể mềm một mảnh | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, một mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic Càng chữ C, Đường kính phần quang học trong khoảng 6mm (± 5%); chiều dài tổng trong khoảng 13mm (± 5%); Chỉ số khúc xạ trong khoảng 1,4 - 1,5; Hằng số A: 118,4; ACD: 5,2mm (± 5%); dải công suất từ +6D đến +30D, chỉ số Abbe 55 | Cái
14 | G48 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, một mảnh Chất liệu Acrylic không ngậm nước; Thiết kê phi cầu; Góc càng 0°; Lọc tia UV; Đường kính Optic trong khoảng 6,0mm (± 5%); Chiều dài kính trong khoảng 12,5mm (± 5%); Hằng số A 118,5; Chỉ số khúc xạ trogn khoảng 1,5 -1,6; Độ sâu tiền phòng AC 5,20; Dãy diop từ 0,0 D đến +34 D; | Cái
15 | G49 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, một mảnh Hydrophobic Arcylic. Phi cầu hai mặt lồi, lọc tia UV Càng chữ C, góc 0 độ Thiết kế gờ vuông 360 độ Hằng số A 118.8, đường kính optic trong khoảng 6.0mm (± 5%), tổng chiều dài trong khoảng 13.0mm (± 5%) Chỉ số khúc xạ trong khoảng 1,.5 - 1,6 Dải công suất từ +6.0D đến +40.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D; từ +6.0D đến +10.0D và +30.0D đến +40.0D bước nhảy 1.0) | Cái
16 | G50 | Khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Cuống khớp: Vật liệu : Hợp kim Titanium - Chiều dài chuôi: từ 130 đến 190mm. - Chuôi dạng không cổ, lớp phủ Titanium Plasma Spray phía đầu gần. 2. Ổ cối: Vật liệu : Hợp kim Titanium có lớp Titanium Plasma Spray. Lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. - Có khóa lớp đệm tại đáy ổ cối . Kích cỡ : 40 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm. 3. Lớp đệm:- Vật liệu: Polyetylene - Đường kính trong: 28 - 32 mm.- Đường kính ngoài tương thích với ổ cối 40–74mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu: Thép - Đường kính: 28 - 32mm 5. Vít ổ cối:- Vật liệu: Hợp kim Titanium - Kích cỡ : 6.5/15 – 80 mm với mỗi bước tăng 5mm. | Bộ
17 | G54 | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium, phủ hydroxyl apatite. + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: đường kính 28mm. - Vỏ đầu chỏm +Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. - Lót đầu chỏm +Vật liệu: polyethylene + kích thước đường kính trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, mỗi nhịp tăng 1mm. | Bộ
18 | G57 | Khớp háng bán phần lưỡng cực không xi măng | 1. Cuống khớp không xi măng: Chất liệu Hợp kim Titanium, côn 12/14 các cỡ. Phủ hydroxyl apatide. Chiều dài chuôi: 125 -190 mm. 2. Ổ cối bán phần (Vỏ đầu chỏm+ lót đầu chỏm): Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62mm với mỗi bước tăng 1mm; + Lót đầu chỏm có chất liệu: Polyetylene 3. Chỏm khớp có hai loại: Đường kính chỏm 22 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, chiều dài: -4; +0; +4 mm Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm, cỡ chỏm: -3.5; 0; +3.5; +7 mm | Bộ
19 | G65 | Phim XQ khô 14 x 17 inch | Phim X-quang khô, kích thước 14 x 17 inch (Phim XQ kỹ thuật số sử dụng cho hệ thống in phim Sony) | Tờ
20 | G68 | Phim XQ khô 8 x 10 inch | Phim X-quang khô, kích thước 8 x 10 inch (Phim XQ kỹ thuật số sử dụng cho hệ thống in phim Sony) | Tờ
21 | G73 | Phim khô 14 x 17 inch | Phim khô Laser cỡ 14 x 17 inch (Sử dụng được với hệ thống in phim khô laser Colenta HighCap XP và HighCap XLP) | Tờ
22 | V3 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ. | Thành phần chính: Glutaraldehyde: 2,5% (w/w). pH nằm trong khoảng 5-6. Không ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt. | Lít
23 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | Thành phần chính: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w) pH nằm trong khoảng 6-8 | Lít
24 | V15 | Băng bột bó | Băng bột bó rộng 10cm x dài ≥ 3,5m. Thời gian đông kết: 2 - 4 phút. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Cuộn
25 | V18 | Băng dính lụa | - Kích thước rộng 2,5 cm x dài ≥ 4,5 m. - Chất liệu: phần nền là vải lụa tráng Acryic, không gây kích thích dị ứng | Cuộn
26 | V19 | Băng dính lụa | - Kích thước rộng 5 cm x dài ≥ 4,5 m. - Chất liệu: phần nền là vải lụa tráng Acryic, không gây kích thích dị ứng | Cuộn
27 | V25 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp. Đóng gói vô trùng bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm.Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; | Miếng
28 | V27 | Bơm tiêm 1ml | Dung tích 1ml kèm kim các cỡ, gioăng có núm. Bơm được sản xuất từ nhựa y tế. Vạch chia dung tích rõ nét. Không chứa độc tố DEHP, không có độc tố và chất gây sốt.Đầu kim vát 3 cạnh, được phủ silicon. Đóng gói vô trùng | Cái
29 | V33 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml có Luer Lock sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện của các hãng. Đóng gói vô trùng | Cái
30 | V43 | Túi đựng máu đơn | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 (100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 980 ± 40 mm, có mã được khắc trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời. | Túi
31 | V50 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Cấu tạo gồm 5 phần: 1. Dây đỏ - Đường kính dây máu: 4,4 x 6,6 mm - Đoạn dây gắn bơm máu: 8 x 12 x 420 mm - Dây điều chỉnh mực nước: 2.2 x 3.6 x 100 mm - Dây đo áp lực động mạch: 3.5 x 5.5 x 100 mm 2. Dây xanh - Đường kính dây máu: 4,4 x 6,6 mm - Dây điều chỉnh mực nước: 2,2 x 3,6 x 100 mm - Dây đo áp lực tĩnh mạch: 3,5 x 5,5 x 100 mm - Bầu tĩnh mạch có màng lọc - Vô khuẩn tuyệt đối. 3. Túi đựng nước thải 4. Dây truyền 5. Filter lọc khí | Bộ
32 | V51 | Chỉ Catgut plain sô 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên Catgut plain số 2/0, dài ≥150cm, không kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi. độ tiêu 70 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi
33 | V54 | Chỉ không tiêu số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi liền kim số 5/0 chất liệu Polyamide , lớp bao phủ bằng silicon. Kim làm bằng thép không gỉ, được phủ silicon. Chỉ số 5/0, dài ≥75 cm, kim tam giác 3/8, dài 16 mm. Đóng gói vô trùng | Sợi
34 | V59 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy Tinh Thể mềm đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước; tỷ lệ ngậm nước ≤ 26%; kính có bờ vuông. - Đường kính Optic trong khoảng 6,0 mm (± 5%), chiều dài trong khoảng 13,0 mm (± 5%),, Góc càng 0 độ. - Hằng số A: 118.6 (±1%) theo (SRK II), 118.4 (±1%) theo (SRK/T); Chỉ số khúc xạ nằm trong khoảng 1,4-1,5 Độ sâu tiền phòng trong khoảng 5,4 mm (± 5%),. Dãy công suất từ 0.0D đến 30,0D (với bước nhảy 0.25D), 10.0D đến 30.0D (với bước nhảy 0.5D). Chỉ số ABBE trong khoảng 57,7 (± 5%),. | Cái
35 | V63 | Ống nghiệm lấy máu chân không K2 EDTA | Ống nghiệm nhựa Polyethylene Terephthalate. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu từ 2.0ml đến 10ml - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. | Ống
36 | V65 | Ống nghiệm lấy máu chân không Trisodium Citrate 3.8% | Ống nghiệm nhựa Polyethylene Terephthalate. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu từ 1.8ml đến 4.5ml - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 0.129mol/L - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. | Ống
37 | K4 | Bơm tiêm insulin | Bơm tiêm Insulin 1ml chia vạch theo đơn vị 100UI hoặc 40UI; Kim 29G, 30G có thành mỏng, mặt kim cắt vát 3 mặt, bề mặt kim phủ silicon. Sản phẩm đóng gói vô trùng. | Cái
38 | K11 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát. Ống catheter làm từ chất liệu Polytetrafluoroethylen. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Kim có cổng bơm thuốc. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt. Cỡ:18G; 20G; 22G; 24G Đóng gói vô trùng | Cái
39 | K12 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Catheter làm bằng Polyurethane, có cánh có cổng - Các cỡ: 18G; 20G; 22G; 24G - Đầu kim 3 mặt vát, được phủ silicon - Buồng chứa máu làm từ polycarbonat trong suốt - Đóng gói vô trùng | Cái
40 | K13 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim lọc thận nhân tạo 16G,17G: Chất liệu: Thép không rỉ. Mặt sau có lỗ. * Dây gắn với kim: Chiều dài: 300 mm, thể tích mồi: 2,8 ml/min, đường kính trong: 3,5mm. Chất liệu: Polyvinylchloride, có điểm đánh dấu vị trí kim * Có kẹp, có cánh, đầu nối Luer Lock Đóng gói vô trùng | Cái
41 | K20 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu Polyvinylchroride có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được đóng gói vô trùng. Các cỡ từ 3 - 8.5 | Cái
42 | K21 | Thông tiểu 2 nhánh | Thông tiểu 2 nhánh. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ dầu silicon, thành ống chống gẫy gập, Bóng 30ml đối xứng. Thông 2 nhánh, không có chất DEHP. Các số từ 12 - 22 | Cái
43 | K24 | Sond dạ dày các số | Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. Cản quang ngầm chạy dọc thân ống. Các số từ 6 - 18. Đóng gói vô trùng | Cái
44 | K32 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut liền kim số 2/0. chất liệu Collagen, cấu trúc đơn sợi tan chậm, dài ≥75cm, kim tròn 26 mm. Độ tan 90 ngày. Đóng gói vô trùng | Lá
45 | K33 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0 | Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut liền kim số 3/0. chất liệu Collagen, cấu trúc đơn sợi tan chậm, dài ≥75cm, kim tròn 24mm. Độ tan 90 ngày. Đóng gói vô trùng | Lá
46 | SPCĐ.13 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1, 2, 3 và 4. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Độ nhạy ≥97,3%, Độ đặc hiệu ≥98%. | Test
47 | SPCĐ.19 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện nhanh chẩn đoán viêm gan C. Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh; Huyết tương. Độ nhạy ≥99,5%, độ đặc hiệu: ≥98% | Test
48 | HCDC.2 | Bột Cloramin B | Bột kết tinh màu trắng; độ tinh khiết ≥ 80%; độ ẩm không quá 15%; hoạt tính Clor ≥ 25%. | kg
49 | HCDC.3 | Cồn sát trùng 70 độ | Cồn sát trùng 70 độ | ml
50 | HCDC.4 | Cồn sát trùng 90 độ | Cồn sát trùng 90 độ | ml
51 | HCDC.5 | Cồn tuyệt đối | Chất lỏng không màu, trong, động và dễ bay hơi, sôi ở 78 độ C, có mùi thơm đặc trưng của rượu, dễ cháy, cháy với ngọn lửa màu xanh da trời, không có khói, hút ẩm. Ethanol phải chứa ít nhất 99,5 % (tt/tt) hoặc 99,2% (kl/kl) C2H5OH ở 20 độ C (DĐVN V) | ml